- 除颤仪要求

- 1.抗冲击能力	满足ISO9919关于院外转运设备冲击试验要求，抗碰撞能力、抗跌落能力满足救护车标准EN1789关于碰撞试验的要求；

- 2.防水性能满足国际防护和防水试验标准，防水级别不少于IPX4；

- 3.具备手动异步除颤、同步除颤和AED除颤；

- 4.双向指数截断（BTE）波形；

- 5.除颤能量选择范围：1-360J，20档能量可调；

- 6.除颤电极板类型	成人、小儿一体化电极板；

- 7.具备手柄电极板除颤及自动除颤中文语音提示；

- 8.具备除颤/起搏/监护多功能电极片	具备，监护显示心电波形、心率，可选呼吸、血氧饱和度、无创血压等；

- 9.起搏模式：固定起搏、按需起搏；

- 10起搏频率：40-170次/分；

- 11.高分辨率热敏点阵打印，不少于3通道波形；

- 12.整块电池，电池充电时间：关机状态：充电至90%<2小时，充电至100%<3小时，除颤放电次数（200J）≥100次，连续监护时间≥3小时；

- 13.彩色TFT显示屏>7”, 分辨率≥800×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面，具备外接屏幕显示功能。