图文工作站及高频电刀技术要求

一、图文工作站

- 系统支持win7、10，支持STORZ(史托斯) tricam SL II内窥镜摄像系统等不同类型设备；

- 图像指定区域采集,回放时二次采集；

- 鼠标、键盘、脚踏、采集器等多种采集方式，即采即存防丢失；

- 同一界面下操作，采集图像的同时不影响其它操作，简洁高效；

- 无限采集图像,即采即存模式，看到图像之前即已完成存盘操作，避免因意外造成图像的丢失；

- 具有已采集图像的快速放大功能，图像裁剪，标注等，支持静态图像和动态影像的导出功能；

- 右击鼠标即可全屏显示视频图像；

- 具有多种条件自由组合的查询统计功能，支持模糊查询；

- 具有资料的光盘刻录备份功能，支持多种类型光盘；

- 提供打印预览，无需调整打印机设置即可随时缩放打印报告；

- 分类定义公共模板及私人模板，可自定义模板的顺序，将常用模板放至前端；

- 根据用户要求进行诊断报告模式设计，满足用户的个性化要求。支持报告单的所见即所得模式；

- 无需调整打印机即可设置打印缩放比，可以默认缩放比或临时修改缩放比；

- 具有程序界面布局自定义功能；

15.图文工作站配置一线品牌计算机一台，要求≥21液晶显示器、≥4GB内存、≥1T硬盘；高保真采集脚踏开关一个；专业专用彩色视频采集卡一个（含各类型视频连接线）；品牌彩色喷墨打印机一台；可移动带刹车三层台车一辆，高度≥80cm；

二、高频电刀

1. 工作频率:电切频率≥360kHz，电凝频率≥460KHz；

2. 九种以上输出模式，最大功率 350W，具有两路单极输出端口；

3. 三脚踏开关，单双极自动转换功能，无需在机器界面操作；

4. 具有独立的内窥镜输出端口，并且具有智能转换键。启动后自动调节进入内镜模式；

4. 具有开机重启恢复输出记录的记忆功能；

5. 配置液晶触摸屏显色;

6. 具有开、关机自动监测和工作中自动检测并具有错误提示功能;

7. 可水下工作、可以配合气系统、内镜、宫腔镜等使用;

8. 具备病人回路电极板接触质量检测系统，实时检测电极板回路与病人皮肤的接触，一旦接触面积减少，电阻增大至不安全水平，机器自动停止输出并报警;

9. 面板控制触模式设计 三路输出功率高清晰大数字显示输出时伴有不同的声光指示10、双极电凝2三秒自动停止输出;