内镜清洗消毒工作站技术要求

- 货物清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗槽 | 个 | 1 |
| 2 | 漂洗槽 |  | 1 |
| 3 | 浸泡槽 |  | l |
| 4 | 末洗槽 |  | 1 |
| 5 | 槽盖 | 套 | 1 |
| 6 | 保养干燥台 | 个 | 1 |
| 7 | 注气装置 | 套 | 1 |
| 8 | 高背板 | 米 | 配套 |
| 9 | 柜休，钢架 | 米 | 配套 |
| 10 | 照明灯 | 个 | 5 |
| 11 | 可控式水龙头 | 个 | 2 |
| 12 | 高压水枪 | 把 | 2 |
| 13 | 高压气枪 | 把 | 2 |
| 14 | 水处理器 | 套 | l |
| 15 | 侧漏装置 | 套 | 1 |
| 16 | 置物架 | 个 | 1 |
| 17 | 纱布盒 | 个 | 1 |
| 18 | 漏电保护系统 | 套 | l |
| 19 | 医用气泵 | 台 | J |
| 20 | 气体处理器 | 套 | l |
| 21 | 专用供水排水系统 | 套 | 1 |
| 22 | 多功能灌流器 | 套 | 4 |
| 23 | 电路系统 | 套 | 1 |
| 24 | 排液 | 套 | 4 |
| 25 | 内镜清洗消毒流程牌 | 套 | l |
| 26 | 纯水机 | 台 | 1 |
| 27 | 内镜储存柜 | 台 | 1 |

二、技术参数

1.清洗台面四个内镜专业洗消槽组成，分别为清洗槽、次洗槽、浸泡槽和末洗槽组成，槽体采用进口PMMA复合材料压注模具一次成型，槽体表面光滑，有韧性；

2.面层经数次冷热加工且经防水、防酸、防碱多工艺处理，质簿而坚硬，光亮平滑，抗菌，易清洗，耐摩擦；

3.固层由塑料碳纤维胶树脂混合而成，起到加固台面、承重，安装固定作用；防止迸裂，防止台面长期使用变形；

4.台面支架选用优质304 不锈钢，台面厚度≥ 5mm, 高度800mm ；

5.槽体台面采用流体学工艺设计，科学的与人体结构相结合，不积水；槽体排水面美观，能使污水排放干净，防止污染；槽体后板采用连体设计，避免积水残留；槽体装有溢液装置，防止水溢出槽面；所有槽体采用后拆式设计，在槽后上方向上突出≥70mm , 避免水或消毒液残留发霉、污染槽体。槽体周边的吸附工艺水平高湛，使R 角尽量保持90度。每个槽之间的连接紧密、平整，避免残留。

6.单槽外形尺寸：长500mm*宽720mm*870/1800mm

7.设备整体摆放需要提供摆放的CAD 平面图

8.体柜、功能背板及灯箱表面光滑、耐腐蚀，永不生锈，既美观又实在，易于清洁擦拭，不会存在死角。

9.背板材料采用PMMA 复合材料，厚度≥5mm, 无须用采用玻璃钢加固，防止爆裂。背板采用整体式一次性压模吸注而成，接缝少、雅板及灯箱观。背板中部突出部份，既可安装控制电路，亦可存放工作配件或其它物品，结构合理、防水，存放稳固。

10.电箱、照明灯可安装为内藏式，整体协调美观。

11.柜体底板采用塑料硬板，既耐磨耐腐蚀，又不发霉生锈

12.柜门由彩晶钢化玻璃材料制成，环保、防潮、耐酸碱，永不变型变色，生锈。柜门门框采用塑钢材料压注而成，防潮，防腐蚀。柜门固定活页采用防锈可调式，方便有需要时对柜门进行调校。柜门全部安装于架子外部，根据用户实际尺寸整体设计，使门板大小均衡，协调美观。

13.自动灌流器采用彩色液晶大屏幕显示器。采用大容量、高性能、稳定性好的控制芯片。控制按键这触摸式和普通按键式同时可用，避免触摸式按键损坏时无法使用。具有灌流、吸引、吹干功能，灌流时可采用连续式或间断式，吹干功能可自动也可手动，灌流、吸引、吹干时间可调。隐藏式设计，并具备定时、倒计时功能，结束时声音报警提示功能。需要四槽全部带灌流及控制功能。

14. 水处理器性能指标要求：严格按照卫生部《软式内镜清冼消毒技术规范》WS 507-2016 的5.3.11 条，专用水处理器，活性碳渗透0.2 um 分级高精度超微过滤高精过水处理器此，净化水质。终末漂洗槽水龙头、水枪、注流器出水水质符合《软式内镜清洗消毒技术规范》WS507-2016终末漂洗用水的要求（细菌总数~ lOcfu/100ml) 。

15.医用气泵工作方式：采用静音医用无油气泵，工作产气量≥ 60L/min, 最大产气压力： 0.8 Mpa,容积≥22L流量大，噪音低，气源洁净干燥，运行平稳，能长时间连续工作，寿命长，全自动控制，在运行过程中，当气罐内压力达到设定的最小值或最大值时，压缩机将自动开机或停机。

16.保养干燥台采用PMMA 复合材料。台面有多个小圆型突起，防止内镜打滑又有利于内保养干燥台镜干燥。台面结构与清洗槽协调一致，同时防止内镜掉落地上。嵌入式多功能控制开关插座、方便快捷。配合高压气枪，使镜子内外部彻底干燥。

17. 高压水气枪额定压力0.29Mpa 。压力和出水，出气方向可调。配备专用内镜清洗使用喷嘴。采用优质锌镁合金材料一次性开模铸

造，无接缝，防腐蚀电镀处理。

18.供排水系统根据用户水质进行合适的处理，保证各个清洗槽的水源符合要求。根据供水压力和供水管径大小，将每个相压力大小

控制在2.0~5.0Kpa ，单槽的供水管径为4 分。合理设计供排水管道，使安装和维护方便容易。消洗槽的槽底从周围向中间倾斜，保证污水排放干净，避免交叉污染。消洗槽的排水管采用符合国际标准的U 型管，避供排水系统免下水道溢出各种异味或有害气体、细菌污染空气。所有水管采用耐酸碱、耐热的标准PPR 管，长久耐用，不容易渗漏。

根据排水方向结构，合理安装，使排水顺畅，避免集中排水时反冲。

隐藏式设计，下水口可经受戊二酸等消毒液的腐蚀。水龙头：国内著名品牌，可伸缩设计，抗强酸碱，具有耐腐蚀功能。出水装置经过防腐蚀处理。

19.所有供电系统都经过涌电和负载保险开关，保护使用人员的安全。开关和插座都有防水保护装置。强电和弱电线路错开，且强电有双重绝缘保护和接地保护，双重保险。供电线路根据整套系统负荷设计，保证安全，放心使用。

20. 浸泡槽密封盖采用ABS 材料。盖子透明密封，方便观察浸泡槽中镜子状况，有利于及时采取相应措施。浸泡槽密封盖盖子带手柄，方便取放。盖子能完全密封消毒池，防止消毒液汽化污染环境，损害医务工作人员健康。盖子能完全密封浸泡槽，防止消毒液汽化，减低

消毒液浓度。

21.纯水机由预处理系统、反渗透（过滤）系统、及消毒系统组成，进水压力0.2-0.4mpa，离子截留率≥96%-99%;有机物截留率≥99%;颗粒和细协攸留率≥99%;产水量≥ 100 升／小时，水温25°C 的时候；菌落数≤lOCFU/lOOml, 符合WS507-2016 软式内镜洗消规范的用水标准，控制系统：全自动微电脑控制系水质实时在线检测。液晶屏显示运行状态，实时显示冲洗，制水、满缺水状态，并具有声光报警功能；主要功能：定时自动冲洗程序，具有开机自检、缺水保护报警、停电自动复位．、低压和高压保护等功能；消毒装置： AB 剂化学消毒储水装置：内置≥120L 储水箱。

22. 内镜储存柜外部材料采用不锈钢材质，整体简洁、实用、美观、大方。内胆材料工艺，内胆采用不锈钢材质；实用方便、安全、快捷；对内镜无磨损等特性。储存方式，柜内设计有高分子复合材料制成的内镜悬挂系统，该系统为上中下三件套，全方位的定位内镜，防止相互碰撞，并且下部件为可升降式，保待内镜垂直存放，避免碰撞损伤。微电脑液晶中文显示，操作面板为触摸屏，温度、湿度显示：智能化控制循环风消毒系统，消毒时紫外线不能直接照射到内镜，避免消毒时对内镜造成老化等损坏。外形尺寸750mm*500mm*2000mm; 单门可储存柜4-6 条软式内镜。