医用绝缘检测仪技术要求

1.电压调节：无档式电压调节,0～5000 V可调输出,满足带电器械峰值电压条件下检测。

2.电压精度：输出电压精度：±1%。

3.检测方式：手持或座台式检测，检测不同规格器械。

4.LCD屏幕：≥3.5寸LCD触摸显示屏，12点视角，方便操作者观看。

5.报警方式：声、光、影三种报警方式，漏电检测提示闪烁，检测完成后自动中文语音播报检测结果，音量可调。

6.电池：≥10000 mAh大容量电池，待机时间：≥90天。

7.自动待机：仪器在停止使用２分钟后，主动降低屏幕亮度；仪器在停止使用 10 分钟后，将自动进入待机休眠状态，保证电池组件较长使用寿命。

8.输出电流：放电电流：<0.1mA（检测笔末端）。

9.放电保护：高压放电连续2秒钟，自动停止高压输出。

10.导通电阻：导通电阻范围：0-10000；导通电阻精度：±2%，具备导通性检测功能。

11.充电时间：时间4-6小时，过充保护，持续工作时间≧48小时。

12.连接端：多规格，可连接不同直径的器械接电端口。

13.操作设置：预先设置6个以上常用测量电压模式，满足常规器械检测需要。

14.多功能接口：配备特有的针式探头和方便特殊器械的检测的多种规格探头。

15.计数：漏电次数计数(可打印出次数和时长)。

16.提供关键性参数（输出电压、放电电流等）具有国内权威检测机构出具的《检测报告》。